## Sheet1
仕様確認書
提案機種名
確認項目 | 要求仕様 | 回答
測定項目 | 尿流測定は次の範囲で測定可能であること（尿流率測定範囲：～50mL/s，精度：F.S.士10%）
尿量測定は次の範囲で測定可能であること。（尿量測定範囲：～800mL，精度：F.S.士10%）
最大尿流率は次の範囲で計測可能あること。（尿流率測定範囲：～50mL/s，精度：F.S.士10%）
平均尿流率は次の範囲で計測可能あること。（尿流率測定範囲：～50mL/s，精度：F.S.士10%）
最大尿流率到達時間が計測できること。
排尿時間（排尿開始～排尿終了）が計測可能であること。
尿流時間（排尿時間のうち排尿を検知していた時間）が計測可能であること。
ためらい時間（測定開始～排流検知）が計測可能であること。
着座検知時間（測定開始～便座着座）が計測可能であること。
機能 | 測定結果、尿流グラフ及び各演算値の印刷が専用プリンタで出力が可能であること。
操作時音声ガイド機能があること。ON／OFF，音量調節が可能であること
温水洗浄便座機能付便器一体形トイレであること。
停電時に手動洗浄が可能であること。
設置条件・使用条件 | 使用環境温範囲は5～40℃であること。
使用環境湿度範囲は30～80%RHであること。
使用水温が5～35℃の範囲であること。
水道水または飲用可能な井戸水が使用可能であること。
屋内トイレスペースに設置可能であること。
排水配管内変動圧は士100Pa以内であること。
給水圧力は次の範囲であること（流動圧0.07MPa～0.75MPa（20L/m流動時）、静水1.0MPa以下）
その他 | トルネード洗浄 洗浄水量大8Ｌであること。
ウォシュレット機能があること
寸法・重量は次に示す範囲内であること（幅524mm×奥行713mm（壁排水）×高さ770mm、61kg）